| Исх. № 69/АА-2026 от 13.02.2026 | Подготовлено для: ООО «КФК Энерго» |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку передвижной электротехнической лаборатории

ООО «УТЦ Энергоскан» благодарит Вас за обращение в нашу компанию. Вы можете приобрести у нас испытательные и диагностические электроприборы, тепловизоры, ультрафиолетовые камеры, передвижные лаборатории и т.д. Также Вы можете пройти обучение в нашем учебном центре или заказать услуги.

Рассмотрев Ваш запрос, предоставляем технико-коммерческое предложение (далее ТКП) с указанием сроков и условий поставки:

| № | Наименование | Цена с НДС 20%, руб. | Кол-во | Сумма, с НДС 20%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект электротехнической лаборатории СКАН-1 на базе ГАЗ-27057 «ГАЗЕЛЬ Бизнес 4х4» | 21 390 000,00 | 1 | 21 390 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 21 390 000,00 |

- Условия оплаты: по согласованию;

- Сроки поставки: не позднее 80 рабочих дней;

- Условия доставки: доставка силами и за счет Поставщика по адресу: г. Кострома;

- Приложения:

  - Приложение 1: комплектация и функционал СКАН -1;

  - Приложение 2: техническое описание СКАН -1;

  - Приложение 3: техническое описание шасси.

- Срок действия КП: 31 декабря 2026

| Исполнитель: Шарков Александр Менеджер по продажам | +7 (912) 240-19-79 saa@energoskan.ru |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

| № | Наименование | Комплектация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Передвижная электротехническая лаборатория СКАН-1 | - Стол-стойка типа Eurodesk; - Блок управления; - Сетевой блок; - Источник бесперебойного питания; - Разделительный трансформатор; - Блок автоматических выключателей; - Блок низковольтных измерений кабельный; - Система высоковольтных переключений трехфазная; - Блок высоковольтных подключений; - Блок контроля заземления; - Установка испытательная высоковольтная ВИУ-50/70; - Прожигающая установка ПУ-90 (15кВ/90А, 8 ступеней); - Генератор высоковольтных импульсов ГВИ-40 (10/20/40кВ, 3000 Дж); - Компьютерный рефлектометр РЕЙС-305; - Согласующие устройства (ИДД-40, ДТ-50, ДН-80); - Индукционный поисковый комплект ПКИ-2500+; - Поисковый комплект ПОИСК КП-10П; - Мегаомметр Е6-32; - Дорожное измерительное колесо (курвиметр); - Система кабельных барабанов и кабелей 30м; - Комплект средств индивидуальной защиты; - Руководство по эксплуатации + Альбом схем + Паспорт + Протокол первичной аттестации; - Гарантийный талон «Энергоскан». |

Компания «Энергоскан» начала свою работу с 2012 года и является производителем передвижных электротехнических лабораторий, поставщиком приборов и систем для испытаний, диагностики, инспекций и мониторинга промышленного оборудования.

Преимущества работы с нашими электротехническими лабораториями:

| 1. | Надежность оборудования | - Гарантия до 24 месяцев; - Продление гарантии после проведения ТО; - Собственная производственная площадка; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Удобство работы | - Простое и понятное управление ЭТЛ - все блоки имеют свою панель управления; - Все приборы работают автономно (не зависят друг от друга и контроллера управления); - Модульная конструкция (19 дюймов) – легкая замена или ремонт блоков. |
| 3. | Техническая поддержка и сервис | - Обучение специалистов Заказчика работе с ЭТЛ; - Технические консультации специалистов Заказчика; - Сервис и ремонт ЭТЛ в кратчайшие сроки, подменный фонд оборудования. |
| 4. | Опыт работы | - Наша компания больше 10 лет на рынке; - Мы занимаемся испытаниями электрооборудования до 500кВ; - Используем отечественные и зарубежные наработки. |

С нами сотрудничают:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Передвижная электротехническая лаборатория предназначена для высоковольтных испытаний и определения места повреждений кабельных линий напряжением 0,4-35кВ.

- Испытание силовых кабельных линий и оборудования подстанций переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц до 50 кВ, выпрямленным напряжением до 70 кВ.

- Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2,5 кВ;

- Предварительное определение места повреждения кабеля с использованием следующих методов:

- Метод импульсной рефлектометрии (TDR);

- Импульсно-дуговой ударный метод (ARC);

- Метод колебательного разряда со связью по току (ICE);

- Метод колебательного разряда со связью по напряжению (Decay);

- Прожиг/дожиг изоляции.

- Точное определение места повреждения кабельной линии:

- Акустическим методом;

- Акустико-электромагнитным;

- Индукционным;

- Потенциальным (определение места повреждения оболочки КЛ).

- Определение трассы кабельной линии;

- Определение глубины залегания кабельной линии;

- Выбор кабеля из пучка.

Оборудование лаборатории условно подразделяется на основное (монтируемое) и дополнительное (не монтируемое) оборудование.

Лаборатория имеет модульное построение, приборы при необходимости, работают независимо друг от друга.

| Рисунок 1 – Пример конструкторской 3D-модели размещения оборудования (вид спереди) | Рисунок 2 – Пример конструкторской 3D-модели размещения оборудования (вид сзади) |
| --- | --- |

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ СКАН-1

Рисунок 3. Примеры реализации ЭТЛ СКАН-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стол-стойка | Несущая конструкция служит для размещения модулей и блоков. Также является рабочим местом оператора. Тип стойки: Eurodesk. Стойка выполнена в 19” (дюймовом) исполнении с возможностью установки оборудования, рассчитанного для установки в 19” формат. Дополнительно стойка Eurodesk выполняет функцию рабочего стола. В верхней части конструкции расположено: - сетевой блок; - блок управления; - блок низковольтных измерений кабельный; - блок управления испытательной высоковольтной установкой; - генератор звуковой частоты (стационарный); - система высоковольтных переключений. В нижней части конструкции расположено: - прожигающая установка; - генератор высоковольтных импульсов; - блок автоматических выключателей; - импульсно-дуговой датчик; - блок контроля заземления; - выдвижные ящики. |
| --- | --- |
| Блок управления | Предназначен для задания режима работы лаборатории с подачей команды на включение питания испытательного и измерительного оборудования, управления системой безопасности (контроль блокировок лаборатории, звуковой и световой сигнализации), пуска и останова испытаний и измерений. Реализована аналого-цифровая система, которая управляется при помощи лицевых панелей блоков и модулей, размещенных в столе стойке, с использованием ручных переключателей, регуляторов и кнопок. Встроенные системы безопасности: - контроль открытия дверей высоковольтного отсека; - контроль заземления ЭТЛ; - наличие аварийной кнопки экстренного отключения ЭТЛ; - световая сигнализация во время проведения испытаний и измерений; - звуковая сигнализация в момент начала проведения испытаний и измерений; - система разряда накопленной емкости при высоковольтных испытаниях постоянным напряжением; - система заземления высоковольтного оборудования по окончании испытаний. На лицевой панели блока управления производится индикация: - выбранного испытательного оборудования (светодиоды); - режим работы: готовность к подаче напряжения (зеленый свет) и высокое напряжение подано (красный свет); - блокировка «готов» (зеленый светодиод); - контроль цепи заземления - контроль вспомогательного заземления - контроль дверей; - контроль нажатия аварийной кнопки. На лицевой панели находятся органы управления: - кнопка «Пуск»; - кнопка «Стоп»; - аварийная кнопка остановки испытания. При подаче высокого напряжения срабатывает звуковая и световая сигнализация. |
| Сетевой блок | Сетевой блок необходим для контроля питания электротехнической лаборатории, подключения питания сторонних приборов. На панели блока расположены: - вводной автомат; - устройство видимого разрыва сети питания (выключатель -разъединитель); - вводной вольтметр сети питания с функцией реле напряжения; - вводной амперметр сети питания с функцией реле тока; - розетка 220В с автоматическим выключателем; - индикация наличия сетевого питания; - индикация источника бесперебойного питания. |
| Блок низковольтных измерений кабельный трехфазный | Блок низковольтных измерений кабельный предназначен для подключения внешних приборов к высоковольтному выходу лаборатории. На панели расположены: - разъемы подключений переносных приборов (L1, L2, L3, N) с изоляцией до 2500В; - разъемы для подключения рефлектометра (L1, L2, L3, ИДМ, U, I); - переключатель фаз для ГЗЧ-2500 (во всех комбинациях: L1 - L2, L1 – L-3, L2 - L3, L1 – N, L2 – N, L3 -N.); - лампа индикации готовности блока к работе. - клемма подключения к заземлению. |
| Блок высоковольтных подключений с устройством разряда и заземления | Блок предназначен для удобного подключения высоковольтных кабелей к системе высоковольтных переключений ЭТЛ. Блок имеет функцию разряда остаточной емкости и видимого заземления высоковольтного оборудования. |
| Устройство оперативного питания системы управления и безопасности | В состав лаборатории входит автономное устройство оперативного питания напряжением 12В (24В) с зарядным устройством. Устройство обеспечивает корректную работу системы разряда/заземления лаборатории при аварийном отключении питания. Система безопасности производит непрерывный опрос состояния каждой системы безопасности (заземление, закрытие дверей, нажатие аварийного выключателя, контроль сопротивления и тока между защитной землей и рабочей землей лаборатории, контроль напряжения между металлическими частями лаборатории и заземлителем (землей) на станции, корректного подключения кабелей в зависимости от выбранного режима работы), и, в случае срабатывания хотя-бы одной из них, полностью отключает оборудование ЭТЛ и информирует об этом оператора путем включения соответствующего светодиода на панели. Система препятствует повторному включению до устранения неисправности/ отключения аварийного выключателя |
| Блок автоматических выключателей | Блок автоматических выключателей предназначен для дополнительной защиты оборудования ЭТЛ и ее цепей питания. Блок обеспечивает возможность раздельного отключения каждого блока лаборатории от сети питания, при помощи автоматического выключателя. |
| Блок контроля заземления | Блок контроля заземления выполняет три функции: - размыкание рабочей земли при работе с генератором высоковольтных импульсов относительно других испытательных блоков; - контроль сопротивления контура между рабочим и защитным заземлением; - контроль наличия напряжения на рабочей и защитной шине заземления («опасный потенциал»), относительно потенциала вспомогательной земли (контрольной или выносной земли). Его наличие означает, что на объекте испытания контур заземления не имеет связи со штырями заземления (забитыми в землю при создании заземления на объекте). Блок контроля заземления даёт разрешение на включение высоковольтных режимов, в случае несоблюдения условий безопасности, запрет на включение. Также блок производит непрерывный контроль заземления. При нарушении цепи заземления блок дает команду на отключение подачи высокого напряжения. |
| Система высоковольтных переключений (3 фазная) | Система высоковольтных переключений установлена в стол-стойку и обеспечивает дистанционное безопасное подключение всех источников высокого напряжения и поисковых приборов к выходным экранированным кабелям лаборатории через блок высоковольтных подключений с устройством разряда и заземления. Система имеет датчики обратной связи для контроля подключения выбранного оборудования и стыковки силовых контактов. Максимальное рабочее напряжение: 70±5% кВ постоянного тока Максимальный ток через контакты: 100±5% А. 3-фазная конструкция. |
| Блок высоковольтных испытаний ВИУ-50/70 | Предназначен для испытания переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц и выпрямленным постоянным напряжением. Встроенный режим высоковольтного прожига до 60. Технические характеристики: Номинальное напряжение питания, 220В Максимальное напряжение (50 Гц)- 50 кВ Максимальное выпрямленное напряжение – 70 кВ Мощность установки – от 3 кВА Погрешность измерений - 3 % Лицевая панель блока высоковольтных испытаний снабжена ЖК дисплеем и многофункциональной поворотной кнопкой. Два режима работы: ручной (ручная регулировка уровня напряжения) и автоматический (автоматический подъем напряжения с заданной скоростью, останов испытания по истечении времени таймера). |
| Генератор высоковольтных импульсов ГВИ-40/3000 | Генератор высоковольтных импульсов используется для определения места повреждения кабеля. Энергия импульса, накапливается в высоковольтных конденсаторах и разряжается в кабель, что вызывает пробой в месте повреждения. Это вызывает акустический и электромагнитный эффекты, которые могут быть обнаружены при помощи поискового комплекта. Генератор имеет встроенный замыкатель для плавного разряда и внутренний высоковольтный источник напряжения. Режимы работы: - ручной; - автоматический; - совместно с блоком ИДД-40 Технические характеристики: Номинальное напряжение питания - 220В Максимальная потребляемая мощность – 3,5 кВА Максимальное напряжение – 40 кВ Количество ступеней – 3 (10,20,40 кВ) Максимальная запасаемая энергия - 3000 Дж Периоды следования импульсов – 3 и 6 сек, одиночный |
| Блоки связи | БЛОК ИДД-40 (ARC) обеспечивает возможность определения места высокоомных повреждений импульсно-дуговым методом (ARC) при совместном использовании рефлектометра с генератором высоковольтных импульсов при напряжении до 40 кВ. БЛОК ДН-80 (DECAY) обеспечивает реализацию предварительного поиска повреждения высокоомных дефектов с помощью блока высоковольтных испытаний ВИУ-50/70 и рефлектометра, в соответствии с методом колебательного разряда со связью по напряжению, при напряжении до 80кВ. БЛОК ДТ-50 (ICM) обеспечивает реализацию предварительного определения места повреждения высокоомных дефектов с помощью генератора высоковольтных импульсов ГВИ-40/3000 и рефлектометра, в соответствии с методом колебательного разряда со связью току, при напряжении до 40кВ. |
| Прожигающая установка ПУ-90 | Установка предназначена для преобразования высокоомного повреждения изоляции в низкоомный посредством термического воздействия дуги на изоляцию в зоне дефекта. Низкое сопротивление в месте повреждения позволяет использовать обычный рефлектометр для предварительного определения места повреждения. В установке ПУ-90 реализовано плавное регулирование выходного напряжения и тока. Прожигающая установка имеет возможность работы совместно с блоком высоковольтных испытаний ВИУ-50/70 Технические характеристики: Питание – 220(+-10%)/ 50Гц Максимальная потребляемая мощность – 5,75 кВА Максимальное напряжение – 15 кВ DC Максимальный ток – 90А Количество ступеней – 8шт. Ступени: - переменный ток, ступень 60 В / 90 А - переменный ток, ступень 230 В / 23 А - переменный ток, ступень 500 В / 11 А - переменный ток, ступень 1500 В / 3,5 А - переменный ток, ступень 2 600 В / 2 А - постоянный ток, ступень 5 000 В / 1 А - постоянный ток, ступень 8 500 В / 0,65 А - постоянный ток, ступень 15 000 В / 0,35 А |
| Рефлектометр РЕЙС-305 | Рефлектометр предназначен для измерения длины кабелей и определения расстояния до мест повреждений в силовых кабельных линиях. Реализован мультиимпульс (10 рефлектограмм). Технические характеристики: Диапазоны расстояний – от 0 до 51,2 км Напряжение импульса – от 7В до 25В Частота дискретизации – 160 МГц Коэффициент укорочения – от 1,0 до 7,0 Погрешность измерения – 0,2% Поддерживаемые методы: - Рефлектометрия (TDR); - Импульсно-дуговой (ARC); - Колебательного разряда по току (ICM); - Колебательного разряда по напряжению (DECAY) |
| Индукционный поисковый комплект ПКИ-2500 | Комплект предназначен для: - точного определения мест повреждений изоляции силовых кабелей индукционным методом; - поиска трассы силовых кабелей; - непрерывного цифрового контроля глубины залегания и протекающего тока; - контроля направления сигнала для определения своего кабеля в пучке; - Определение повреждения оболочки кабеля из сшитого полиэтилена контактным штыревым методом; - определение места обрыва или короткого замыкания (КЗ) жил кабеля. Технические характеристики: Генератор встраиваемый: Частоты: 1024/2048 (Гц) Вых. мощность – 2500 Вт Макс. вых. ток – 50 А Генератор переносной аккумуляторный: Частоты: 273/2187,5/6562,5 /26250 (Гц), любая частота в диапазоне 250- 35000 Гц; Вых. мощность – 10 Вт; Автоматический режим согласования с нагрузкой; Встроенный индуктор для бесконтактного подключения к линии; Мульти частотный режим работы. Приемник: Частоты: 273/1024/2048/2187,5/6562,5 /26250Гц, любая частота в диапазоне 200- 35000 Гц Максимально определяемая глубина залегания трассы 6м Точность определения глубины1 ±5%+10 см Точность отыскания 10см Время работы от АКБ – 20 ч Масса приемника – 0,65 кг |
| Поисковый комплект для точного ОМП кабелей Поиск КП-10П | Предназначен для точного определение места повреждения подземного электрического кабеля акустическим и акустико-электромагнитным методами, а также поиска повреждения оболочки КЛ потенциальным методом. Технические возможности: - Измерение разновременности прихода электромагнитной и акустической волн; - Отображение формы звуковой волны; - Активная система подавления посторонних шумов; - Наличие частотных фильтров; - Отключение наушников при касании ручки с наземным микрофоном; - Функция отображения местоположения сигнала относительно наземного микрофона; - Управление при помощи сенсорного дисплея и многофункциональной поворотной кнопки Технические характеристики: - Индикация – цветной ЖК дисплей (5 дюймов/854х480 точек); - Диапазон частот сигнала: 80-1600 Гц; - Низкочастотный диапазон акустического канала: 80 – 400 Гц - Высокочастотный диапазон акустического канала: 150 – 1600 Гц - Полосовой диапазон акустического канала: 200 – 600 Гц - Усиление – 128 дБ - Диапазон напряжений потенциального метода: 0,075 - 75 В - Время работы от АКБ - 10 ч - Защита – IP54 |
| Система кабельных барабанов и кабелей | Система выполнена в виде кабельных барабанов на стальной раме с тормозным устройством. Система включает в себя следующие барабаны с кабелями: - Барабан с высоковольтным экранированным кабелем для испытания выпрямленным напряжением до 70кВ – 3х30м; - Барабан с сетевым кабелем – 30м; - Барабан с кабелем рабочего заземления 10мм2 –30м; - Барабан с кабелем защитного заземления 16мм2 с клипсами токосъема) – 30м; - Барабан с проводом для испытаний переменным напряжением промышленной частоты – 30м (установлен на диэлектрическую стойку, с возможностью испытаний без полного разматывания провода); |
| Дополнительное оборудование | - Аптечка медицинская автомобильная – 1 шт. - Боты диэлектрические - 2 шт. - Каска защитная оранжевая - 2 шт. - Коврик диэлектрический̆- 2 шт. - Комплект предупредительных плакатов - 1 комп. - Перчатки диэлектрические – 2шт. - Стойка высоковольтная изоляционная – 5 шт. - Шнур для ограждения – 50 м. - Указатель низкого напряжения до 1 кВ – 1 шт. - Штанга оперативная до 15 кВ – 1 шт. - Штанга оперативная до 35 кВ – 1 шт. - Штырь заземления автомобиля – 1 шт. - Курвиметр (дорожное колесо) – 1 шт. - Мегаомметр Е6-32 – 1 шт. |
| Комплект документации | - Руководство по эксплуатации лаборатории - Формуляр - Альбом электрических схем - Программа и методика периодических испытаний лаборатории - Протокол первичной аттестации |
| Обучение | - В стоимость электролаборатории входит стоимость обучения 2х специалистов Заказчика в учебном центре производителя по программе повышения квалификации «Испытание и поиск повреждения кабельных линий» - В программу входит теоретическая (удаленно) и практическая часть – работа на ЭТЛ (очно). Срок обучения - не менее 72 часов. - По итогам обучения, специалистам будут выданы удостоверения о повышении квалификации. Информация об обучении заносится в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) |
| Гарантийные обязательства | Гарантийный̆ срок на оборудование – 24 месяца. На транспортное средство гарантия устанавливается в соответствии с сервисной̆ книжкой̆ завода изготовителя. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Рис. 6 Внешний вид шасси на базе ГАЗ-27057 «ГАЗЕЛЬ Бизнес 4х4».

Кузов состоит из двух отсеков – отсека оператора и высоковольтного отсека. В отсеке оператора установлены стол-стойка (Eurodesk) с приборами и кресла операторов с выдвижным ящиком для хранения и перевозки дополнительного переносного оборудования.

В высоковольтном отсеке размещены высоковольтное оборудование, система кабельных барабанов и кабелей, модуль подключения испытательных кабелей с устройством разряда и заземления, средства защиты и генератор.

| 1. Транспортная база: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Базовый автомобиль | Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057 «ГАЗЕЛЬ Бизнес 4х4», цвет белый, привод полный, бензин. | 1 |
| 1.2 | Наименование по ПТС | "Специальный, лаборатория передвижная" |  |
| 2. Доработка автомобиля: |  |  |  |
| 2.1 | Дополнительная комплектация базового шасси | Автономный воздушный отопитель отсека оператора. Забор топлива из бака автомобиля. | 1 |
|  |  | Установка звукового сигнала заднего хода | 1 |
|  |  | Высокая крыша | 1 |
| 2.2 | Автомобильные принадлежности и инструмент | Штатный комплект автомобильного инструмента, включая домкрат | 1 |
|  |  | Аптечка автомобильная | 1 |
|  |  | Знак аварийной остановки | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный светоотражающий | 1 |
|  |  | Противооткатные упоры, закрепленные в транспортном положении | 2 |
|  |  | Электрический компрессор для подкачки колес | 1 |
|  |  | Огнетушитель ОУ-2, с кронштейнами для крепления. Устанавливается в водительском отсеке | 2 |
| 2.3 | Теплоизоляция фургона | потолок, борта, двери - стизол 8мм, Пол - стизол | да |
| 2.4 | Наружные элементы кузова автомобиля | П-образный лючок в нижней части задней правой/левой двери. Фиксация в закрытом и открытом положении. Запор изнутри. Покраска люка в цвет кузова. | 1 |
| 2.5 | Остекление | Окно с форточкой в сдвижной двери и напротив. Тонировка 85-90% затемнения | 2 |
|  |  | Окно из поликарбоната 5мм в задней левой двери, под резинку. Без тонировки | 1 |
| 3. Комплектация отсека оператора и высоковольтного отсека: |  |  |  |
| 3.1 | Перегородка кабины | Перегородка штатная серого цвета | 1 |
|  |  | Сдвижное окно в перегородку | 1 |
|  |  | Передняя потолочная консоль с местом для хранения принадлежностей, над перегородкой кабины. | 1 |
| 3.2 | Система освещения | Внутреннее освещение осуществляется от сети 220 В и аккумулятора с напряжением 12 В. Переход на аккумуляторное питание при исчезновении напряжения сети происходит автоматически, и наоборот. Светильники: - 2 штуки в отсеке оператора, - 4 штуки в отсеке высоковольтного оборудования. Светильники расположены симметрично относительно продольной оси а/м. Кнопки вкл/выкл свет в обоих отсеках. | 6 |
| 3.3 | Декоративная отделка потолка | Панели из пластика и композита серого цвета. | да |
| 3.4 | Декоративная отделка боковин периметра и двери | Панели из композита серого цвета. Стыки композита – алюминиевая накладка. Отделка торцов композита - резиновые уплотнители. Двери обшиваются композитом. | да |
| 3.5 | Напольное покрытие | Фанера транспортная 10мм и автолин. | да |
|  |  | Накладка из рифленого алюминия на ступеньку сдвижной двери | да |
|  |  | Пластиковые формованные короба над колесными арками | Да |
| 3.6 | Рабочее место оператора | Рундук со спинкой на перегородке | 1 |
| 3.7 | Автономный источник питания | Автономный генератор (бензин) | 1 |
| 5. Документация: |  |  |  |
| 4.1 | Документальное сопровождение | Копия Заключения, выписка из электронного паспорта | комплект |

|  | Видеообзор и 3D тур ЭТЛ СКАН-3 Считывайте QR-код или переходите по ссылке https://www.energoskan.ru/catalog/tovar/peredvizhnaya-elektrotehnicheskaya-laboratoriya/ |
| --- | --- |